中科院合肥研究院

纠正/预防措施处理单

HY/JL A-8.5-01                                          编号：

存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 航天载荷项目GP600-5大气主要温室气体检测仪工艺过程中包括“三防漆涂覆过程”，该过程为特殊过程，但现场未提供三防漆涂覆过程的确认记录 填表人： 日期：

纠正情况： 对近期进行三防涂覆之前，通过对试验件试做，进行确认，填写《三防漆工艺质量控制原始记录表》及《特殊过程确认表》。 填表人： 日期：

原因分析： 之前每次对航天载荷初样产品和正样产品三防涂覆前，均通过试验板进行涂覆，检验合格后再对初样产品和正样产品进行涂覆，因此未对产品质量造成影响。 由于三防涂覆过程是按照《7835聚氨酯三防刷涂定型工艺》（2012版）进行实施，该工艺文件中缺少特殊过程确认的要求，因此造成未填写《特殊过程确认表》的事实。 填表人： 日期：

拟采取的纠正（预防）措施： 修订《7835聚氨酯三防刷涂定型工艺》（2012版），添加特殊过程确认的要求，并下发到各载荷研制部门， 填表人： 日期：

完成情况： 《7835聚氨酯三防刷涂定型工艺》（2015版）已完成修订，并于2015年7月30日下发，三防操作人员及管理人员已知悉相应要求。 责任部门负责人： 日期：

验证结果： 验证人： 日期：

纠正措施的证据材料清单：共（ ）份 1、《三防漆工艺质量控制原始记录表》 2、《特殊过程确认表》 3、《7835聚氨酯三防刷涂定型工艺》（2015版）及文件发放单。

备注：